ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 14.05.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr SZP.253.5.19

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa nici chirurgicznych” - sprawa numer SZP.253.5.19.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę nici chirurgicznych, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Dot. Pakietu 1, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, jeśli wszystkie parametry igły i nici pozostaną zgodne z opisem w formularzu.

Dot. Pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, jeśli wszystkie parametry igły i nici pozostaną zgodne z opisem w formularzu.

Dot. Pakietu 2, poz.8

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2

Pakiet 1, pozycja 3 – 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna, dwuwklęsła”?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 1 – 11 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szwów pakowanych w sterylne, podwójne szczelnie zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie  - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 1, pozycja 1 – 11 - Czy Zamawiający wymaga aby saszetki posiadały szeroki makiet nie posiadający sklejonych brzegów ułatwiający sprawne otwarcie saszetki o długości min 2 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna, dwuwklęsła” z nitką o długości 75cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 1 – 8 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczeniem we wszystkich pozycjach igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja nr 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrąglej wzmocnionej o długości 36mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja nr 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła z nitką o długości 90cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 16 – 23 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczeniem we wszystkich pozycjach igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 - Czy Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były w podwójne saszetki tj. wewnętrzny kartonik bezpośredni zawierający szew, następnie aluminiowa saszetka posiadająca oryginalnie nadrukowany kod kreskowy, datę produkcji i datę ważności szwów oraz nacięcie ułatwiające otwarcie saszetki, następnie saszetka papierowo – foliowa?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczeniem we wszystkich pozycjach igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Uwaga! Termin składania ofert: 17.05.2019r. godz. 10:00.

p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

14.05.2019r.