| L.p. | Parametry wymagane |  | TAK/NIE | Nr strony w ofercie potwierdzający oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator przenośny z torbą transportową instalowaną na defibrylatorze, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym. Defibrylator oraz mocowanie/uchwyt defibrylatora ma spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1789. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SPRZĘTU DEMO I URZĄDZEŃ MODUŁOWYCH |  |  |  |
| 2 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V-230V spełniającej wymagania aktualnej normy PN-EN 1789 |  |  |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci i potrzeby rekondycjonowania, min. 3 sztuki akumulatorów w komplecie |  |  |  |
| 4 | Akumulatory wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania lub orientacyjnego czasu pracy |  |  |  |
| 5 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J |  |  |  |
| 6 | Norma IP min. 43 |  |  |  |
| 7 | Ciężar defibrylatora z kompletem akumulatorów i nową rolką papieru w kg max. 12 kg |  |  |  |
| 8 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku lub automatyczny wydruk i przesłane/transmisja danych do działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia |  |  |  |
| 9 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |  |
| 10 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED od 8 roku życia |  |  |  |
| 11 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci |  |  |  |
| 12 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min. od 2 do 200 J |  |  |  |
| 13 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min. 20 |  |  |  |
| 14 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta z min. jednorazowych elektrod przyklejanych |  |  |  |
| 15 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne |  |  |  |
| 16 | Łyżki defibrylacyjne z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek defibrylacyjnych bezpośrednio w obudowie urządzenia, spełniające normę PN-EN 1789 |  |  |  |
| 17 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych |  |  |  |
| 18 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |  |  |
| 19 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę |  |  |  |
| 20 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA |  |  |  |
| 21 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |  |
| 22 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona na wydruku lub wydruku i ekranie |  |  |  |
| 23 | Podczas wykonywania interpretacji i diagnozy 12-odprowadzeniowego badania EKG możliwość podglądu min. jednego odprowadzenia na ekranie |  |  |  |
| 24 | Alarmy częstości akcji serca z funkcją wyciszenia do 15 minut bez możliwości wyłączenia systemu alarmowego z poziomu użytkownika |  |  |  |
| 25 | Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min |  |  |  |
| 26 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, min. 7 poziomów wzmocnienia |  |  |  |
| 27 | Prezentacja zapisu EKG – min. 3 kanały na ekranie |  |  |  |
| 28 | Ekran kolorowy o przekątnej min. 8” |  |  |  |
| 29 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 80 mm |  |  |  |
| 30 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |  |  |
| 31 | Transmisja wybranych lub wszystkich danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem |  |  |  |
| 32 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem wielorazowym dla dorosłych 1 szt. |  |  |  |
| 33 | Moduł saturacji SpO2 z klipsem dla dorosłych 1 szt. |  |  |  |
| 34 | Moduł kapnometrii z min. 20 kaniulami pomiarowymi dla pacjentów zaintubowanych |  |  |  |
| 35 | Defibrylator kompatybilny z obsługiwanym przez Szpital systemem Lifenet |  |  |  |
| 36 | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty dostawy |  |  |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
| 38 | Paszport techniczny, karta gwarancyjna i deklaracja zgodności z aktualną normą 1789 przy dostawie |  |  |  |
| 39 | Uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu medycznego w cenie oferty |  |  |  |
| 40 | Gwarancja 36 miesiące obejmująca min. 1 przegląd okresowy w okresie wskazanym przez producenta |  |  |  |
| 41 | Rok produkcji: 2021 |  |  |  |
| Oferowany model defibrylatorów: Nazwa producenta …. Typ/model … |  |  |  |  |